**附件：**

**遵义市第一人民医院血透耗材采购项目**

**采购需求及调查信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目**  **号** | **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **备注** | **单价（元）** | **规格型号** | **制造商** |
| 1 | 1-1 | 血液透析用浓缩干粉  （B） | 1、规格：650g/袋。  2、不溶性微粒状况:本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量:≥10μm的微粒不大于25个/ml;≥25μm的微粒不大于3个/ml。  3、浓缩物双色标。  4、细菌内毒素不大于0.5EU/mL。 | 袋 |  |  |  |  |
| 1、规格：720g/袋。  2、不溶性微粒状况:本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量:≥10μm的微粒不大于25个/ml;≥25μm的微粒不大于3个/ml。  3、浓缩物双色标。  4、细菌内毒素不大于0.5EU/mL。 | 袋 |  |  |  |  |
| 1-2 | 血液透析用浓缩干粉  （B） | 1、规格：720g/桶。  2、不溶性微粒状况:本品稀释为透析液后，扣  除本底后微粒含量:≥10μm的微粒不大于25个/ml;≥25μm的微粒不大于3个/ml。  3、浓缩物双色标。  4、细菌内毒素不大于0.5EU/mL。 | 桶 |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 | 柠檬酸消毒液 | 1、柠檬酸消毒液浓度20%。  2、提供械字号的产品注册证复印件。 | L |  |  |  |  |
| 2-2 | 柠檬酸消毒液 | 1、柠檬酸消毒液浓度50%。  2、提供械字号的产品注册证复印件。 | L |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 | 一次性使用无菌透析  护理包 | 由垫单、医用胶贴、医用橡胶检査手套、  碘伏棉签、洞巾、床贴袋、酒精巾、塑料镊子、创可贴、纱布块、医用脱脂棉球、压血块、压血棉棒、防菌盖帽、一次性使用配药用注射器、酒精棉球、敷贴、止血带组成。 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 | 软水盐 | 1、盐氯化钠≥99.1%。  2、水不溶物≤0.05%水≤0.3%。  3、单片重量：4.9-5.8G片。 | KG |  |  |  |  |
| 5 | 5-1 | 透析液细菌过滤器 | 1. 须与贝朗（型号：7103005/7103072）机型匹配使用。 2、超滤系数:≥270 ml/h mmHg。   3、使用寿命:≥150 次治疗  4、内毒素潴留容量:> 10°EU/ml。  5、最大跨膜压:≥500 mmHg。  6、灭菌方式:y射线灭菌。 | 支 | 进口 |  |  |  |
| 5-2 | 透析液细菌过滤器 | 1、须与费森(型号：4008S/5008S）机型匹配使用。 2、滤过率：≥ 300 mL/h·mmHg。  3、最大滤过压：≥ 3.75 L/min·bar  4、内毒素截留：≥10⁶。  5、有效表面积：≥2.2 ㎡。 | 支 | 进口 |  |  |  |
| 6 | 6-1 | 水机滤芯 | 1. 须与劳尔Aquaboss® RO Dia l1 2450机型   匹配使用。  2、规格：20寸，5um | 支 |  |  |  |  |
| 6-2 | 水机滤芯 | 1、须与费森AquaBplus 2500机型匹配使用。  2、规格：前置20寸/5um+后置20um | 支 |  |  |  |  |
| 7 | 7-1 | 血液透析干粉（A） | 1. 不溶性微粒状况:本品稀释为透析液后，扣   除本底后微粒含量:>10μm的微粒不大于25个/ml;≥25μm的微粒不大于3个/ml。  2、浓缩物双色标。 | 人份 |  |  |  |  |
| 8 | 8-1 | 血液透析浓缩液（A） | 1、浓度：Ca2+1.25mmol/L。  2、浓度：Ca2+1.5mmol/L。  3、浓度：Ca2+1.75mmol/L。  4、规格：5L。 | L |  |  |  |  |
| 9 | 9-1 | 血液透析水处理系统  测总氯试剂 | 1、规格：100次/盒。  2、0.05-1.0mg/L。 | 盒 |  |  |  |  |
| 10 | 10-1 | 血液透析水处理系统  测软水硬度试剂 | 1. 规格：100次/盒。 2. 1mg/L-20mg/L。 | 盒 |  |  |  |  |
| 11 | 11-1 | 集中供液过滤芯 | 须与KCDS-300A系统（10寸0.2um、10寸1um）匹配使用 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 12-1 | CRRT套件 | 1. 包括滤器AV1000。 2. 连续性血液净化管路：由保护盖、患者接   头、管路夹、PVC管、泵管、肝素管、6%内圆锥接头、采样接头、传感器保护器、动脉气泡捕获器、透析接头、泵管固定器、静脉气泡捕获器、收集液袋、冲洗接头、穿刺器（带盖）、Y接头、枸橼酸/钙剂接头、枸橼酸/钙剂滴斗、泵夹、透析器接头（收集液端）和T接头组成。   1. 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路：   由保护帽、溶液袋接头、管路夹（白色）、Y型连接器、管路固定器、泵管固定器、泵管、加热囊、单向阀、管路、6%鲁尔外圆锥接头组成。   1. 连续性血液净化用管路附件：由保护帽、   圆锥接头、管路夹、PVC管路（增塑剂为TOTM）、接头和穿刺器组成。  5、废液袋：容量10L，由管路、接头、保护帽、管路夹以及废液袋等部件组成。 | 套 | 进口 |  |  |  |
| 12-2 | CRRT套件 | 1. 包括滤器AV600。 2. 连续性血液净化管路：由保护盖、患者接头、管路夹、PVC管、泵管、肝素管、6%内圆锥接头、采样接头、传感器保护器、动脉气泡捕获器、透析接头、泵管固定器、静脉气泡捕获器、收集液袋、冲洗接头、穿刺器（带盖）、Y接头、枸橼酸/钙剂接头、枸橼酸/钙剂滴斗、泵夹、透析器接头（收集液端）和T接头组成。 3. 续性血液净化及血浆置换用辅助管路：由保护帽、溶液袋接头、管路夹（白色）、Y型连接器、管路固定器、泵管固定器、泵管、加热囊、单向阀、管路、6%鲁尔外圆锥接头组成。 4. 连续性血液净化用管路附件：由保护帽、圆锥接头、管路夹、PVC管路（增塑剂为TOTM）、接头和穿刺器组成。 5. 废液袋：容量10L；由管路、接头、保护帽、管路夹以及废液袋等部件组成。 | 套 | 进口 |  |  |  |
| 12-3 | CRRT套件 | 1. 包括血浆滤器P2。 2. 连续性血液净化管路：由保护盖、患者接头、管路夹、PVC管、泵管、肝素管、6%内圆锥接头、采样接头、传感器保护器、动脉气泡捕获器、透析接头、泵管固定器、静脉气泡捕获器、收集液袋、冲洗接头、穿刺器（带盖）、Y接头、枸橼酸/钙剂接头、枸橼酸/钙剂滴斗、泵夹、透析器接头（收集液端）和T接头组成。 3. 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路：由保护帽、溶液袋接头、管路夹（白色）、Y型连接器、管路固定器、泵管固定器、泵管、加热囊、单向阀、管路、6%鲁尔外圆锥接头组成。 4. 连续性血液净化用管路附件：由保护帽、圆锥接头、管路夹、PVC管路（增塑剂为TOTM）、接头和穿刺器组成。 5. 废液袋：容量10L；由管路、接头、保护帽、管路夹以及废液袋等部件组成。 | 套 | 进口 |  |  |  |

**供应商名称（公章）：**

**联系人： 联系方式：**

**注：1、供应商须根据产品名称、技术参数、单位、备注列要求填写单价、规格型号、制造商。**

**2、供应商不得修改产品名称、技术参数、单位、备注列的任何信息。**

**3、相应产品产品注册证、说明书、宣传彩页等证明材料，以及供应商认为应提供的相关资料均以附件形式同步递交。**